Климатическая камера КК – 10 ТВХ

Место установки:

ФНПЦ ОАО «НПО «Марс»

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Параметр | Модель КК - 10 ТВХ |
| --- | --- |
| Тип | «тепло-влага-холод» |
| Полезный объём, м3, (л) | 10,6 (10584) |
| Габариты полезного объёма (Ш×В×Г), мм | 2100×2100×2400 |
| Внешние габариты, (Ш×В×Г), мм | 2700×2400×4200 |
| Диапазон воспроизводимых температур, °С | -70 ÷ +150 |
| Время достижения нижнего (верхнего) пределов диапазона воспроизводимых температур, от +20 до -70°С/от +20 до +150°С, мин | 90 (60) |
| Погрешность воспроизведения заданного значения температуры Δtзу, оС (Отклонение установившейся температуры от заданной) | ±0,5 |
| Временная нестабильность поддержания заданной температуры в установившемся режиме за 30 минут Δi, оС | ±1,0 |
| Неравномерность распределения температуры по рабочему объёму камеры, оС | ±2,0 |
| Погрешность измерительного устройства камерыΔtпр, оС | ±0,1 |
| Диапазон воспроизводимых относительных влажностей, %, в диапазоне температур +10÷60 оС | 10÷99,9 |
| Погрешность воспроизведения заданного значения влажности Δφзу, (Отклонение установившейся влажности от заданной), % | ±3,0 |
| Временная нестабильность поддержания заданной влажности в установившемся режиме за 30 минут Δφi, % | ±3,0 |
| Погрешность измерения относительной влажности встроенным измерительным устройством камеры Δφпр, % | ±3,0 |
| Электропитание (3L+N+PE) | ~380В, 50Гц |
| Потребляемая мощность, макс. кВт | 18 |
| Уровень шума, дБ не более | 65 |
| Температура окружающей среды, оС | +5 ÷ +38 |

КОНСТРУКЦИЯ:

- Корпус камеры собирается из отдельных панелей толщиной 150мм. Внутренняя поверхность панелей из нержавеющей стали, внешняя – линованный оцинкованный лист с полимерным покрытием.

- Стыковочный профиль – типа "двойной паз-гребень". При соединении панелей в панельные швы закладываются эластичные уплотнительные шнуры типа "Вилатерм". Стыки по металлу заполнены полисиликоновым герметиком.

- Плотность ППУ в панелях - 48 кг/м3. Коэффициент теплопроводности панелей - 0,022 Вт/м*К.

- Электрообогрев по периметру дверных полотен. Дверной замок имеет антиблокировочное устройство внутри для аварийного выхода.

- Камера имеет исполнение с водяным охлаждением.

- Холодильная машина – двухкаскадная.

- Применяются озонобезопасные фреоны R23 и R404A.

- Холодильный агрегат расположен в  звукопоглощающем модуле.

- Конструкция модуля холодильного агрегата обеспечивает доступ к любым узлам и устройствам агрегата.

- Холодильный агрегат рассчитан на долговременный режим работы камеры и снабжён многоуровневой системой защиты компрессоров.

- Холодильный агрегат имеет встроенные манометры на стороне впрыска и всасывания в каждом каскаде.

- Холодильный агрегат оборудован перекрывающими и заправочными вентилями.

- Корпуса фильтров легкозаменяемые, имеют резьбовое соединение.

- Нагреватели с низкой инерционностью вмонтированы в нержавеющую трубку с оребрением.

- Специальное устройство предотвращает конденсацию паров на теплообменнике и обеспечивает высокую стабильность температуры и влажности.

- Контроллером вычисляется температура точки росы.

- Камера оснащена выносными датчиками температуры и влажности для измерения непосредственно на объекте испытаний. Режим «Работа по образцу» позволяет осуществлять регулировку температуры и влажности по выносным датчикам.

- Встроенный ультразвуковой парогенератор с производительностью 3л воды в час и потребляемой мощностью 300Вт.

- Система увлажнения питается водопроводной водой, прошедшей через систему фильтрации на основе обратного осмоса.

- Два технологических отверстия ø100мм с заглушками.

- Нагрузка на пол 1,2т/м2. Пол имеет структурированную антискользящую поверхность.

- Дверь камеры одностворчатая откатная.

- Смотровое окно в двери и на боковой панели имеет размер 500×400мм (В×Ш).

- Конструкция смотрового окна – четырёхкамерный стеклопакет из закалённого К-стекла с подогревом.

- Камера комплектуется компьютером типа «ноутбук» для организации дистанционного управления и контроля.

- Камера оборудована светильниками 2шт × 60Вт (24В), светильники по IP65.

- Интеллектуальная система мониторинга систем и узлов камеры.

- Интуитивно-понятный интерфейс системы управления.

- Камера оборудована автономной системой водоподготовки на основе обратного осмоса.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ:

- Все средства измерений (центральный, вспомогательные контроллеры и все датчики) внесены в Государственный реестр средств измерений РФ и имеют заверенные копии сертификатов об утверждении типа средств измерений.

- Все средства измерений имеют оригинальные паспорта производителей с отметкой госповерки и методики проведения периодической поверки.

- Контроллеры и датчики могут быть легко демонтированы для проведения периодической поверки.

- Предусмотрена возможность проведения периодической поверки средств измерений без демонтажа из климатических камер.

- Система управления камер построена на базе современного контроллера, реализующего многоканальное ПИД-управление.

- Основной калиброванный датчик температуры Pt100 с госповеркой.

- Дополнительный (выносной, для измерения на испытуемом образце) калиброванный датчик температуры Pt100 с госповеркой.

- Ёмкостные необслуживаемые датчики влажности, предназначенные для длительной (не менее 30 суток) работы в условиях повышенной (до 99,99%) влажности при температуре +60°С, с госповеркой.

- Программное и ручное управление режимами работы.

- Сохранение программ, их использование в любой последовательности, режимы цикличности для любых участков.

- Режим электронного самописца, возможность документирования результатов испытаний.

- Архивирование данных с периодичностью съёма показаний от 10 секунд.

- Архив записывается в формате xsl.

- Оператор не имеет возможности стереть результаты испытаний без соответствующих прав доступа.

- Цветной сенсорный дисплей для управления камерой и отображения информации.

- Интерфейс программы полностью на русском языке.

- Вывод графиков испытаний на экран с возможностью масштабирования по двум осям.

- Многоуровневая система защиты и аварийной сигнализации с выводом текстовой информации о характере неисправности на дисплей.

- Световая и звуковая сигнализация аварий.

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

- Паспорт и формуляр.

- Техническое описание.

- Альбом схем.

- Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию.

- Сертификат изготовителя, подтверждающий проверку технических характеристик, указанных в паспорте.

- Методика первичной и периодической аттестации камеры.

- Методики периодической поверки на контроллеры и датчики.

- Паспорта на применяемые контроллеры и датчики.

- Диск с программным обеспечением.

- Диск с полным комплектом документации в электронном виде.

ОБЩЕЕ:

- Гарантийный срок 12 месяцев с момента вода в эксплуатацию.

- Консультации по эксплуатации оборудования с 08.00 до 20.00 по телефону или с помощью электронной почты.

- Сборник ГОСТов «Группа 19. Испытания» на DVD носителе прилагается.

- Применяются комплектующие только европейского производства.

- Камера комплектуются ЗИП.